Техническое задание на поставку универсального хирургического светильника Приложение 3

кого

| № | Характеристика параметра | Наличие функции или величина параметра, заявленная заказчиком |
| --- | --- | --- |
|  | Светильник универсальный потолочный хирургический с двумя головными источниками света | Универсальный бестеневой хирургический светильник со стандартным потолочным креплением, для всех типов операций |
| 1 | Стандартное потолочное крепление с возможным сочетанием с фальшпотолком и системой ламинарного потока воздуха | Предусмотрено |
|  | Нагрузка на перекрытие с учетом плеча силы на каждый головной источник света | не более 200 Н/м |
|  | Двойная подвесная шарнирная система, с возможностью легкого перемещения, гибкого позиционирования и устойчивой фиксации положения головного источника света. | Наличие |
|  | Перемещение головных источников света | Свободное вращение плеч вокруг вертикальной оси на ЗбОгр, поворот головного источника света в двух взаимоперпендикулярных плоскостях на 180гр |
|  | Вертикальное перемещение купола | Не менее 120см |
|  | Источники головного света (кол-во) | 2 |
|  | Тип отражателя головного источника света | Параболический полигональный многоэлементный («сотовый») |
|  | Количество «сот»-элементов отражателя | Не менее 5200 |

|  | Диаметр головного источника света 1 | Не менее 650мм |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр головного источника света 2 | Не менее 500мм |
|  | Кол-во ламп в головном источнике света | 2шт. (1 основная и 1 резервная) |
|  | Тип лампы | Галоген, 150Вт, 22,8 В |
|  | Цветная температура | Основной лампы - 4300К, резервной - не ниже 3700К |
|  | Срок службы лампы | не менее 1000ч |
|  | Освещенность на расстоянии 1м | Суммарно - не менее 230000 Luk |
|  | Автоматическая система переключения с основной на резервную при перегорании основной | Наличие, время переключения не более 0,3 сек |
|  | Индикатор включения резервной лампы | на пульте управления, на подвесной системе купола |
|  | CRI (ЯА)индекс цветности | 93 |
|  | Рабочая дистанция | Не менее 70-140см |
|  | Диаметр светового пятна | Не менее 18-31см |
|  | Фокусное расстояние | не менее 70см |
|  | Глубина проникновения света | не менее 110см |
|  | Холодный свет | Нагрев в области головы хирурга не более 2С, в области раны не более 12С |
|  | Пульт управления светом | На подвесной системе головного источника света |
|  | Дополнительный пульт управления | Инфракрасный, управляет включением/выключением и освещенностью |
|  | Регулировка освещенности пошаговая | с пульта на лампе и с инфракрасного пульта, от25% до 100% полной освещенности |
|  | Стерилизуемая и нестерильная ручка | Нестерильная ручка на куполе и стерилизуемая съемная ручка - на центральной консоли |

|  | Количество стерилизуемых ручек в комплекте | Не менее 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Питание | 220-240В, 50Гц |
|  | Возможность подключения к резервному источнику питания -блоку а/б | Наличие |
|  | Встроенный трансформатор в основание лампы - отдельный на каждый головной источник света | наличие |
|  | Максимальный радиус поворота источника света | Не менее 190см |
|  | Возможность быстрой замены лампы, без демонтажа конструкции | Наличие |
|  | Возможность встраивания в интеграционную систему управлении операционной | наличие |
|  | Доставка и монтаж включены в стоимость | Наличие |
|  | Дополнительные условия |  |
| 1 | Соблюдение требований стандартов (Регистрационное Удостоверение МЗ РФ и сертификат соответствия) | Наличие |
| 2 | Проведение монтажных и пуско-наладочных работ силами собственных или уполномоченных служб по техническому обслуживанию, согласованных с Минздравом РТ. | Наличие лицензии на данный вид деятельности или решение конкурсной комиссии Минздрава РТ |
| 3 | Предоставление владельцу эксплутационной документации, необходимой для поддержания поставленной медицинской техники в исправном работоспособном состоянии (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, методика поверки средств измерений и др.) на русском языке | Наличие |

| 4 | Консультации медицинских специалистов заказчиков по работе на оборудовании | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 5 | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками | Наличие |
| 6 | При поставе средств измерений -свидетельство о поверке приборов | Наличие |
| 7 | Гарантия, не менее | 12месяцев |
| 8 | гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в гарантийный период поставленной медицинской техники | Наличие лицензии на данный вид деятельности или решение конкурсной комиссии Минздрава РТ |
| 9 | Постгарантийное техническое обслуживание и ремонт поставленной в соответствии с методическими рекомендациями «техническое обслуживание техники Минпромнауки РФ и Минздравом РФ от 10.10.2003 по договору ЛПУ с предприятиями (службами) по техническому обслуживанию уполномоченными решением конкурсной комиссии Минздрава РТ или собственными службами по согласованию с Минздравом РТ | Наличие лицензии на данный вид деятельности или решение конкурсной комиссии Минздрава РТ |