Приложение №3

Техническое задание на гематологический анализатор

«Medonic С А 620» Mimer

| Характеристики | Mimer |
| --- | --- |
| Тип прибора | полный автомат |
| Тип системы | открытая |
| Количество определяемых параметров | 9 |
| Принцип подсчета RBC, PLT, WBC | Кондуктометрический |
| Принцип измерения HGB | Фотометрический бесцианидный метод |
| Количество каналов счета | 2 |
| Система дозирования | Поворотный клапан |
| Счет клеток в реальном объеме исследуемой жидкости | + |
| Дисплей | Встроенный графический ЖК дисплей |
| Меню | РУС- |
| Инструкция | рус. |
| Клавиатура | Цифровая |
| Производительность анализов/час | 60 |
| Работа с цельной кровью, 125 мкл (венозной или капиллярной) | + |
| Работа с разведенной кровью, 20 мкл (режим предилюции) | + |
| Автоматическое отслеживание текущей даты | + |
| Задание границ норм по возрастным и половым критериям пациентов | До 9 программ |
| Возможность идентификации проб по: - персональному номеру; - текущему номеру; - дате анализа: - возрастному и половому критерию | + |
| Программы калибровки по отдельным параметрам и режимам | + |
| Автоматический контроль состояния узлов и агрегатов прибора | + |
| Компенсация временных зависимостей прибора от уровня над морем (с 1500м) | + |
| Наличие «дежурного» режима | + |
| Возможность (по PLT) автоматического вычитания фона реагентов |  |
| Возможность обновления программного обеспечения (версии) прибора | + |
| Измеряемые параметры: RBC, MCV, WBC, HGB, PLT, MPV, НСТ, МСН, МСНС | + |
| Распределение клеток по размерам: PLT, RBC, WBC | + |
| Автоматическая промывка после каждой пробы | + |
| Встроенный контроль качества | + |
| Диапазон измерений: WBC RBC MCV PLT HGB | 0 - 99,9 0 - 9,99 15-250 0-999 0-55,0 |
| Линейность +/-1%: WBC RBC MCV | 0,5 - 80,0 0,5 - 9,99 55- 130 |

| PLT HGB | 30 - 999 0,5-55,0 |
| --- | --- |
| Воспроизводимость (среднее значение): WBC (7,4/ RBC (4.52) MCV (89.4) PLT(252) HGB (139) | CV (%) 2,0 0,85 0,5 3,2 0,8 |
| Корреляция (R>...): WBC RBC MCV PLT HGB | 0,97 0,97 0,90 0,90 0,99 |
| Вывод результатов, гистограмм и комментарий на принтер | + |
| Вывод результатов на дисплей | + |
| Вывод гистограмм на дисплей | + |
| Система флагирования параметров счета | + |
| Количество запоминаемых анализов | 359 |
| Принтер (формата IBM) | Внешний |
| Последовательный порт | + |
| Параллельный порт | + |
| Наличие компьютерного программного обеспечения (как опция) | + |
| Считыватель штрих-кодов (как опция) | + |
| Автоматическое бланкирование HGB при каждой пробе | + |
| Автоматическая установка дискриминаторов клеток («плавающий дискриминатор») | + |
| Автоматическая ультразвуковая очистка и промывка апертур | + |
| Автоматическое определение степени засорения апертуры | + |
| Коррекция HGB (гемоглобин) при высоких значениях WBC (концентрации лейкоцитов) (для роддомов) | + |
| Использование реагентов «ЮНИ ГЕМ» (Россия) | + |
| Количество используемых реагентов (изотонический и лизирующий) | 2 |
| Срок гарантийного обслуживания, месяцев | 12 |
| Доставка, установка, обучение на базе клиента | + |
| Комплектация: реагенты на 10 000 проб, принтер, вспомогательное оборудование | + |
| Сервисное постгарантийное обслуживание (в том числе региональное) | + |
| Напряжение 220В 50 Гц | + |
| Потребляемая мощность 50 - 250 Вт | + |
| Габаритные размеры, мм | 350*420*460 |
| Вес, кг | 22 |