Лот №2 - 11 241 000,00руб.

Рентгенодиагностическое оборудование.

1. Установка рентгеновская маммографическая пленочная – 1шт.

| № | Описание требований | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие требования: |  |  |  |
| 1. | Год выпуска не ранее 2010 год | Наличие |  |
| 2. | Раздельная, штатив снимков, рентгеновское питающее устройство с пультом управления | Наличие |  |
| 3. | Рентгенозащитное стекло с креплением на корпусе рентгеновского питающего устройства | Наличие |  |
| Рентгеновский генератор с пультом управления |  |  |  |
| 1. | Мембранный тип клавиатуры пульта управления | Наличие |  |
| 2. | Индикация следующих параметров: кВ, мАс, фильтр, фокуса, тепловой нагрузки на трубку, техники автоматического контроля экспозиции, дозы | Наличие |  |
| Управление следующими параметрами: |  |  |  |
| 1. | Включение, выключение, кВ, мАс, фильтр, фокус, техника автоматического контроля экспозиции, экспозиция | Наличие |  |
| 2. | Тип рентгеновского питающего устройства-инвертор с высокочастотным преобразованием | Наличие |  |
| 3. | Напряжение сети однофазное, В/Гц 200-230В/50 Гц | Наличие |  |
| 4. | Радиологическая выходная мощность, не менее 5 кВт | Наличие |  |
| 5. | Диапазон напряжений на большом фокусе в автоматическом режиме, не более 22-35 кВ | Наличие |  |
| 6. | Максимальное мАс на большом фокусе, не более 600мАс | Наличие |  |
| 7. | Максимальное мАс на малом фокусе, не более 100мАс | Наличие |  |
| 8. | Блокировка включения экспозиции при ошибочных действиях оператора | Наличие |  |
| 9. | Индикация кодов ошибок в специальном окне дисплея | Наличие |  |
| 10. | Система предэкпозиции для точного определения рентгеновской плотности молочной железы | Наличие |  |
| 11. | Программа полностью автоматического подбора условий экспозиции (авто-кВ + авто-мАс) | Наличие |  |
| 12. | Программа полуавтоматического подбора условий экспозиции (ручное-кВ + авто-мАс) | Наличие |  |
| 13. | Программа ручного подбора условий экспозиции (ручное-кВ + ручное-мАс) | Наличие |  |
| 14. | Градации оптической плотности, не менее 10 ступеней | Наличие |  |
| 15. | Мембранный тип клавиатуры пульта управления | Наличие |  |
| 16. | Дозиметр | Наличие |  |
| Рентгеновская трубка |  |  |  |
| 1. | Трубка c вращающимся анодом | Наличие |  |
| 2. | Биангулярный анод | Наличие |  |
| 3. | Малое фокальное пятно, не более 0,1 мм | Наличие |  |
| 4. | Большое фокальное пятно, не более 0,3 мм | Наличие |  |
| 5. | Материал анода Mo | Наличие |  |
| 6. | Теплоемкость анода, не менее 300 000 ТЕ | Наличие |  |
| 7. | Выходное окно Be (Бериллий) | Наличие |  |
| Штатив |  |  |  |
| 1. | Телескопический штатив | Наличие |  |
| 2. | Моторизованное перемещение снимочного устройства по высоте | Наличие |  |
| 3. | Величина перемещения, не менее 70 см | Наличие |  |
| 4. | Суммарный диапазон вращения штатива, не менее +/- 180 град | Наличие |  |
| 5. | Количество степеней свободы перемещений штатива 3: изменение высоты, вращение, наклон | Наличие |  |
| 6. | Фронтально-наклонное позиционирование с углом наклона +15 град, увеличивающее зону обследования на 2 и более см за счет ретромаммарных тканей | Наличие |  |
| 7. | Две панели управления на штативе | Наличие |  |
| 8. | Индикатор толщины молочной железы на штативе | Наличие |  |
| 9. | Расстояние фокус – пленка 65 см | Наличие |  |
| 10. | Устройства Баки с подвижным отсеивающим растром формата 18 х 24 см | Наличие |  |
| 11. | Коллиматор 18 х24см | Наличие |  |
| 12. | Компрессионная пластина 18 х 24см | Наличие |  |
| 13. | Отсеивающий растр, не менее 5:1, 36 линий / см | Наличие |  |
| 14. | Синхронизация отсеивающего растра и экспозиции | Наличие |  |
| 15. | Различные положения детектора AEC в зависимости от размеров объекта съемки, не менее 5 | Наличие |  |
| 16. | Маркеры для обозначения стандартных проекций | Наличие |  |
| 17. | Масса всей системы вместе с генератором, не более 250 кг | Наличие |  |
| 18. | Ножные педали для управления системой | Наличие |  |
| Компрессия |  |  |  |
| 1. | Компрессия ручная и моторизованная | Наличие |  |
| 2. | Диапазон значений усилия компрессии, не менее 0-200 Н | Наличие |  |
| 3. | Минимальный шаг изменения нагрузки, не более 1 Н | Наличие |  |
| 4. | Система двухфазной адаптивной компрессии c обратной связью | Наличие |  |
| 5. | Регулирование компрессии в ручном режиме | Наличие |  |
| 6. | Регулирование компрессии с использованием педалей управления | Наличие |  |
| 7. | Индикатор силы компрессии на штативе | Наличие |  |
| Системы безопасности и автоматической калибровки |  |  |  |
| 1. | Автоматическая блокировка вертикального перемещения системы и электромагнитных тормозов при компрессии груди | Наличие |  |
| 2. | Система оповещения о сбоях в работе системы или ее неправильном использовании | Наличие |  |
| 3. | Блокировка подачи рентгеновского излучения в случае отсутствия кассеты или повторной экспозиции на ту же кассету | Наличие |  |
| 4. | Программное обеспечение калибровки всех параметров | Наличие |  |
| 5. | Установка с помощью программного обеспечения оптической плотности на 0 при любой комбинации экран-пленка, проявочной машины и реактивов | Наличие |  |
| Дополнительные условия |  |  |  |
|  | Гарантия |  |  |
| 1. | Гарантийный срок, не менее 12 месяцев | Наличие |  |
| 2. | Послегарантийный период: поставка запасных частей и техническая поддержка , не менее 7 лет | Наличие |  |
| 3. | Подтверждение гарантийных обязательств и возможности технического послегарантийного обслуживания на срок не менее 7 лет (по отдельному контракту), выданное компанией-призводителем (оригинал письма). | Наличие |  |
|  | Документы | Наличие |  |
| 1. | Регистрационное Удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |  |
| 2. | Сертификат Соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
| 3. | Санитарно-Эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Наличие |  |
| 4. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Монтаж |  |  |
| 1. | Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями и переходниками | Наличие |  |
| 2. | Проведение монтажных и пусконаладочных работ сервисной службой производителя или уполномоченным производителем инженером. | Наличие |  |
| 3. | Обучение специалистов Заказчика работе на оборудовании в месте установки | Наличие |  |
| 4. | Обучение технического персонала калибровке аппарата с помощью специальной программы | Наличие |  |

2. Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной – 1шт.

| № п/п | ### Описание требований |  | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. |  | Наличие |  |
| 1.2 | Сертификат Соответствия Госстандарта России |  | Наличие |  |
| 1.3 | Регистрационного удостоверения МЗ РФ |  | Наличие |  |
| 1.4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  | Наличие |  |
| 1.5 | Лицензия на техническое обслуживание медицинской техники |  | Наличие |  |
| 1.6 | Лицензия на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения |  | Наличие |  |
| 2. | Рентгенозащитная кабина |  |  |  |
| 2.1 | Рентгенозащитная кабина, выполненная из композитных материалов |  | Наличие |  |
| 2.2 | Свинцовый эквивалент, мм, не менее |  | 1.2 |  |
| 2.3 | Подъемником для пациентов |  | Наличие |  |
| 2.4 | Высота перемещения подъемника, мм, не менее |  | 400 |  |
| 2.5 | Сканирующий механизм с щелевым коллиматором |  | Наличие |  |
| 2.6 | Переговорное устройство |  | Наличие |  |
| 2.7 | Комплект видеонаблюдения: - видеокамера для контроля пациента, шт, не менее - видеомонитор для контроля пациента |  | Наличие 2 Наличие |  |
| 2.8 | Габаритные размеры (ГхШхВ), мм, не более |  | 1400х2000х2300 |  |
| 3. | Сканирующая полупроводниковая линейка |  |  |  |
| 3.1 | Линейный кремниевый детектор |  | Наличие |  |
| 3.2 | Размер кадра, мм, не менее |  | 390 х 390 |  |
| 3.3 | Контрастная разрешающая способность, бит на пиксель, не менее |  | 16 |  |
| 3.4 | Пространственное разрешение (в плоскости пациента), пар линий/мм, не менее |  | 2,2 |  |
| 3.5 | Динамический диапазон, раз, не менее |  | 1600 |  |
| 3.6 | Контрастная чувствительность, %, не более |  | 1,0 |  |
| 3.7 | Доза на кадр в плоскости приемника изображения, мкР, не более |  | 100 |  |
| 3.8 | Время сканирования, сек, не более |  | 5 |  |
| 3.9 | Время получения диагностической информации на экране монитора с момента окончания сканирования, сек, не более |  | 10 |  |
| 4. | Рентгеновская трубка |  |  |  |
| 4.1 | Скорость вращения анода, об/мин, не менее |  | 3 000 |  |
| 4.2 | Размер рабочего фокуса, мм, не более |  | 0,3 х 0,3 |  |
| 5. | Рентгеновское питающее устройство |  |  |  |
| 5.1 | Питающее устройство, кВт |  | 30 |  |
| 5.2 | Напряжение на рентгеновской трубке, кВ |  | 60 - 125 |  |
| 5.3 | Пульсации напряжения, %, не более |  | 5 |  |
| 5.4 | Точность поддержания анодного напряжения, % |  | 2,0 |  |
| 6. | Программно-аппаратный комплекс |  |  |  |
| 6.1 | Особенности аппаратной комплектации |  |  |  |
| 6.1.1 | Автоматическое рабочее место врача-рентгенолога |  | Наличие |  |
| 6.1.2 | Автоматическое рабочее место рентгенлаборанта |  | Наличие |  |
| 6.1.3 | Дисковый накопитель, предназначенный для хранения архива снимков |  | Наличие |  |
| 6.1.4 | Принтер для печатимедицинских снимков на термобумаге и голубой термопленке |  | Наличие |  |
| 6.1.5 | Офисный лазерный принтер класса HP LaserJet P2055, формат бумаги А4 |  | Наличие |  |
| 6.2 | Общие характеристики автоматического рабочего места лаборанта и автоматического рабочего места врача-рентгенолога |  |  |  |
| 6.2.1 | Объём оперативной памяти, Мб, не менее |  | 2048 |  |
| 6.2.2 | Антивирусное программное обеспечения |  | Наличие |  |
| 6.2.3 | Специализированное программное обеспечение |  | Наличие |  |
| 6.2.4 | Средства резервного копирования программного обеспечения АРМов, позволяющие выполнить полное восстановление системного и прикладного ПО из резервной копии |  | Наличие |  |
| 6.2.5 | Источник бесперебойного питания |  | Наличие |  |
| 6.3 | Персональные характеристики автоматического рабочего места лаборанта |  |  |  |
| 6.3.1 | Графический ЖК монитор с диагональю размером не менее 20 дюймов (51 см), разрешением не менее 1600х1050, яркостью не менее 300 кД/м² |  | Наличие |  |
| 6.4 | Персональные характеристики автоматического рабочего места врача |  |  |  |
| 6.4.1 | Графический ЖК монитор с диагональю размером не менее 17 дюймов (43 см), разрешением не менее 1280х1024, яркостью не менее 250 кД/м² |  | Наличие |  |
| 6.4.2 | Монохромный медицинский монитор с диагональю размером не менее 20 дюймов (51 см), разрешением не менее 1600x1200, яркостью не менее 900 кД/м², с наличием встроенного калибровочного датчика. |  | Наличие |  |
| 6.5 | Общие возможности ПО автоматического рабочего места лаборанта и автоматического рабочего места врача-рентгенолога |  |  |  |
| 6.5.1 | Ведение базы данных пациентов: |  |  |  |
|  | - Хранение следующих данных пациентов: ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и телефон; серия и номер паспорта, номер амбулаторной карты, серия и номер страхового полиса, адрес места работы и профессия, наименование контингента и группы риска, номер и/или название участка, нахождение на контроле патологии |  | Наличие |  |
|  | - Функции работы с БД пациентов: добавление новых пациентов, редактирование, удаление записей о пациенте и исследовании. Поиск нужного пациента по любым его персональным данным, формирование списка пациентов по различным фильтрам (ФИО, диагноз, населенный пункт, группа риска, декретированный контингент, профессия и т.д.). Сортировка сформированных списков пациентов по различным полям |  | Наличие |  |
| 6.5.2 | Ведение базы данных исследований, выполненных на аппарате: |  |  |  |
|  | - Хранение следующей информации об исследовании: параметры экспозиции (кВ, мАс), эффективное доза облучения пациента, тип исследования, метод проведения исследования, анатомическая область, проекция, латеральность, два протокола исследования с заключением и ФИО врача, создавшего протокол, доступность изображений в исследовании (оперативный, среднесрочный, долговременный архив, транспортный носитель) |  | Наличие |  |
|  | - Функции работы с БД исследований: добавление нового исследования, удаление исследования, добавление описания и заключения по исследованию, формирование списков исследований по различным критериям: выполненных, но неописанных, выполненных в указанном временном интервале, по типу заключения, по типу исследования, по методу исследования, по анатомической области. Сортировка сформированных списков по различным полям |  | Наличие |  |
| 6.5.3 | Работа с изображениями: |  |  |  |
|  | - Поддерживаемые форматы изображений: типа DICOM, DICOM с ужатием в JPEG/JPEG2000. |  | Наличие |  |
|  | - Работа с изображениями и сопутствующей им информацией |  | Наличие |  |
| 6.5.4 | Просмотр и обработка изображений: |  |  |  |
|  | А) Функции визуального анализа: |  |  |  |
|  | - вывод всех изображений исследования на просмотровый стол "в одно нажатие" |  | Наличие |  |
|  | - вывод одновременно на просмотровый стол до 4 изображений |  | Наличие |  |
|  | - вывод изображения в размер экрана, вывод изображения в ширину экрана |  | Наличие |  |
|  | - инструмент "линза" с переключаемым увеличением 2 и 4 раза |  | Наличие |  |
|  | - зеркальное отображение изображения (вертикальное/горизонтальное) |  | Наличие |  |
|  | - управление яркостью/контрастностью изображения |  | Наличие |  |
|  | - просмотр изображения в негативе, позитиве, в цветовой гамме (псевдоцвета) |  | Наличие |  |
|  | Б)Функции постобработки изображения: |  |  |  |
|  | - автоматическое определение яркости и контраста изображения |  | Наличие |  |
|  | - автоматическая и ручная нормализация изображения |  | Наличие |  |
|  | - гамма-коррекция |  | Наличие |  |
|  | - усиление резкости |  | Наличие |  |
|  | - подчеркивание границ |  | Наличие |  |
|  | - нелинейное усиление контраста малоконтрастных объектов вне зависимости от их размера |  | Наличие |  |
|  | - уменьшение шума без воздействия на контраст мелких элементов, таких как кромки и текстура |  | Наличие |  |
|  | В)Функции рентгенометрии: |  |  |  |
|  | - измерение размеров |  | Наличие |  |
|  | - измерение расстояний |  | Наличие |  |
|  | - измерение углов |  | Наличие |  |
|  | - измерение площадей для прямоугольных и эллиптических областей |  | Наличие |  |
|  | - измерение статистических характеристик изображения и/или выделенной зоны интереса (минимальная, максимальная, средняя яркость, среднеквадратичное отклонение яркости) |  | Наличие |  |
|  | - оценка оптической плотности в заданной точке |  | Наличие |  |
|  | - получение гистограммы изображения/выделенной части изображения |  | Наличие |  |
|  | - построение профиля яркости вдоль выделенной линии |  | Наличие |  |
| 6.5.5 | Печать изображений: |  |  |  |
|  | - Печать выбранных изображений вместе с аннотацией на Windows-принтеры формата А3, А4, А5. |  | Наличие |  |
|  | - Печать изображений на медицинские термопринтеры, определенные в системе MS Windows. |  | Наличие |  |
|  | - Печать до 4 изображений на одном листе для Windows-принтера. |  | Наличие |  |
|  | - Печать изображений вместе с аннотацией на DICOM-принтеры любых форматов. |  | Наличие |  |
|  | - Хранение списка принтеров, предназначенных для печати диагностических изображений. В случае печати изображения на принтер, не входящий в данный список, на печатной копии формируется предупреждение о качестве, не предназначенном для диагностики. |  | Наличие |  |
| 6.5.6 | Составление протоколов по исследованию следующими способами: |  |  |  |
| 6.5.6.1 | Используя формализованный протокол описания исследования: |  |  |  |
|  | - Создание и редактирование формализованного протокола по исследованию, используя описания синдромов и симптомов в диалоговом режиме. |  | Наличие |  |
|  | - Возможность редактирования синдромов в протоколе по исследованию. |  | Наличие |  |
| 6.5.6.2 | Используя справочник шаблонов описания исследования: |  |  |  |
|  | - Создание протокола исследования посредством выбора необходимого шаблона из справочника шаблонов, хранящегося в БД программы. |  | Наличие |  |
|  | - Возможность редактирования справочника шаблонов врачом-рентгенологом без участия технических специалистов |  | Наличие |  |
| 6.5.6.3 | Создание произвольного протокола по исследованию в свободной форме |  | Наличие |  |
| 6.5.6.4 | Сохранение и печать протоколов: |  |  |  |
|  | - печать протоколов исследований на принтер |  | Наличие |  |
|  | - сохранение протоколов исследований в форматах типа PDF, XML, MS Excel, MS Word, MS Writer, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст, разделенный на страницы, Текст CSV |  | Наличие |  |
| 6.5.7 | Формирование и печать отчетов о работе аппарата: |  |  |  |
|  | - "Журнал работы аппарата" |  | Наличие |  |
|  | - "Карта снимков пациента" |  | Наличие |  |
|  | - "Итоговый отчет" |  | Наличие |  |
|  | - "Отчет по группе исследований" |  | Наличие |  |
|  | - "Справка о прохождении R-исследования" |  | Наличие |  |
|  | - Формирование всех отчетов с указанием периода времени, выборки исследований и пациентов (по адресу места жительства, возрастной группе, профессии, группе риска и т.д.) |  | Наличие |  |
|  | - Печать отчетов на офисный принтер и экспорт в формате MS Word, MS Exell. |  | Наличие |  |
|  | - Экспорт отчетов в следующие форматы: типа Adobe Acrobat (PDF), XML, MS Excel, MS Word, MS Writer, Rich Text (RTF), Crystal Reports (RPT), Lotus Notes (WK1, WK3, WKS), Data Interchange Format (DIF), Обычный текст, Текст, разделенный на страницы, Текст CSV. |  | Наличие |  |
| 6.5.8 | Экспорт исследований на внешние носители информации: |  |  |  |
|  | - Экспорт исследований и протоколов на жесткий диск в формате типа DICOM. |  | Наличие |  |
|  | - Экспорт исследований и протоколов на диски CD-R в формате типа DICOMDIR вместе с программой просмотра снимков. |  | Наличие |  |
| 6.5.9 | Автоматический расчет эффективной дозы облучения пациента в соответствии с методикой МУК 2.6.1.1797-03, с учетом типа проекции, возраста пациента. |  | Наличие |  |
| 6.6 | Специальные возможности ПО автоматизированного рабочего места врача-рентгенолога: |  |  |  |
| 6.6.1 | Электронный справочник, содержащий образцы снимков с различной патологией легких, а также образцы артефактов, возникающих при неправильной укладке пациента и работе аппаратуры. |  | Наличие |  |
| 6.6.2 | Возможность редактирования электронного справочника врачом-рентгенологом без привлечения технических специалистов: |  |  |  |
|  | - Создание нового раздела в справочнике |  | Наличие |  |
|  | - Добавление в справочник снимков из БД программного обеспечения аппарата. Составление описаний к добавленным снимкам. |  | Наличие |  |
| 6.6.3 | Встроенный программно-аппаратный комплекс диагностики атерокальциноза сонных артерий |  | Наличие |  |
| 6.6.4 | Максимальное количество изображений просматриваемых изображений на одном экране одновременно, не менее |  | 4 |  |
| 6.6.5 | Возможность передачи исследований в PACS систему по сети по протоколу типа DICOM (DICOM SCU C-Strore) |  | Наличие |  |
| 6.6.6 | Возможность передачи во внешнюю системы PACS/HIS рентгенологического отчета в форме типа DICOM SR (DICOM Structure Report). |  | Наличие |  |
| 6.7 | Дисковый массив, предназначенный для хранения архива |  |  |  |
| 6.7.1 | Компактные размеры, мм, не более |  | 300х300х250 |  |
| 6.7.2 | Индикация состояния массива на передней панели устройства, сигнализация о сбоях и неполадках |  | Наличие |  |
| 6.7.3 | Количество «жестких» дисков в архиве, не менее |  | 2 |  |
| 6.7.4 | Гарантия отсутствия потери информации при выходе из строя одного из дисков |  | Наличие |  |
| 6.7.5 | Емкость архива снимков рассчитана, не менее |  | 300 000 |  |
| 6.7.6 | Время доступа к любому снимку, хранящемуся в архиве, не превышает 20 сек |  | Наличие |  |
| 7. | Требования к электросети: |  |  |  |
| 7.1 | Тип |  | Однофазная |  |
| 7.2 | Напряжение, В |  | 220 В  10% |  |
| 7.3 | Частота, Гц |  | 50 - 60 |  |
| 8. | Прочие условия |  |  |  |
| 8.1 | Пропускная способность, чел/ час, не менее |  | 60 |  |
| 8.2 | Монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию |  | Наличие |  |
| 8.3 | Инструктаж (консультация) медицинского персонала |  | Наличие |  |

3. Автоматическая проявочная машина для обработки медицинских рентгеновских пленок – 1шт.

| № п/п | ### Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования. |  |  |
| 1.1 | Сертификат Госстандарта России | наличие |  |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Габариты (Длина х Ширина х Высота),см , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 97*68*127 |  |
| 2.2 | Занимаемая площадь около, м.кв | 0.67 м² |  |
| 2.3 | Вес около, кг | 77 кг |  |
| 2.4 | Объем баков для прявителя, фиксажа, промывки, л. Приблизительно | 12.5л - проявитель, 12л - фиксаж, 13л - промывка |  |
| 2.5 | Время обработки не менее | 1-5 минут, регулировка с шагом в 0.1 минуты |  |
| 2.6 | Производительность (для формата 35х43 см) в час не менее | 245 снимков при длительности цикла 60 с |  |
| 2.7 | Форматы обрабатываемой пленки, см | от 10х10см до 35х43 |  |
| 2.8 | Рсход воды, л/мин. Не менее | 1.9 л/мин во время обработки |  |
| 2.9 | Температура обработки, °С | проявитель, регулируемая - 28-40ºС, температура регулируется по температуре проявителя с помощью теплообменника, температура сушки - 35-70ºС |  |
| 2.10 | Время проявки не болеее | 14-71 с, в зависимости от выбранного времени обработки |  |
| 2.11 | Автоматическое возобновление рабочих растворов | наличие |  |
| 2.12 | Режим ожидания | наличие |  |
| 2.13 | Требования к сети 220 В, 50 Гц |  |  |
| 3. | Прочие условия. |  |  |
| 3.1 | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке | наличие |  |

4. Негатоскоп – 1шт.

| № п/п | ### Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | предназначен для просмотра в проходящем свете сухих и мокрых рентгеновских снимков максимального размера , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 35х43см |  |
| 2 | Корпус типа цельнометалический | соответствие |  |
| 3 | Количество одновременно просматриваемых снимков: | 1 |  |
| 4 | Размер светового поля, мм, не менее: | 370х420 |  |
| 5 | Возможность включения 1/2 светового поля: | отсутствует |  |
| 6 | Источник света: | лампа люминисцентная |  |
| 7 | Электропитание: | 220 В, 50 Гц |  |
| 8 | Потребляемая мощность, Вт, не более: , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 60 |  |
| 9 | Габаритные размеры приблизительно, мм: , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 530х380х195 |  |
| 10 | Масса около, кг, | не более 8 |  |
| 11 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 12 | Руководство по эксплуатации | наличие |  |

5. Фонарь универсальный неактиничный – 1шт.

| № п/п | ### Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнен на светодиодах, обеспечивающих красное свечение без применения светофильтра. Пригоден для всех типов пленок. | Соответствие |  |
| 2 | Потребляемая мощность, ВА, не более: , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 5 |  |
| 3 | Электропитание: | 220В, 50Гц |  |
| 4 | Габаритные размеры не более, мм: , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 140х185х180 |  |
| 5 | Масса, кг, не более: , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 1,2 |  |

6. Средства индивидуальной защиты – 1 компл.

| № п/п | ### Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предназначен для защиты медицинского персонала и пациентов |  |  |
|  | Комплект поставки |  |  |
| 2 | Фартук рентгенозащитный двухсторонний свинцовый эквивалент не менее 0,35/0,25 | Не менее 1шт. |  |
| 3 | Фартук рентгенозащитный двухсторонний свинцовый эквивалент не менее 0,35/0,25 | Не менее 1шт. |  |
| 4 | Халат рентгенозащитный двухсторонний свинцовый эквивалент не менее 0,35/0,25 | Не менее 1шт. |  |
| 5 | Воротник рентгенозащитный | Не менее 1шт. |  |
| 6 | Шапочка рентгенозащитная | Не менее 1шт. |  |
| 7 | Фартук рентгенозащитный односторонний детский | Не менее 1шт. |  |
| 8 | Воротник рентгенозащитный детский | Не менее 1шт. |  |
| 9 | Передник рентгенозащитный детский | Не менее 1шт. |  |
| 9 | Набор рентгенозащитных пластин | Не менее 1шт. |  |
| 10 | Вешалка для хранения рентгенозащитной одежды | Не менее 1шт. |  |

  - Рентгеновский диагностический передвижной аппарат – 3шт.

| Параметр | Требование технического задания | Характеристика предлагаемого оборудования |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питающей сети, В | 220 ± 22 |  |
| Напряжение батарей питания инфракрасной кнопки, шт.х В | 2 х 1,5 |  |
| Частота, кГц | 100 ± 1 |  |
| Сопротивление питающей сети, Ом, не более | 1,5 |  |
| Ток, потребляемый в режиме снимка при номинальном напряжении питающей сети , А, не более | 25 |  |
| Уставки количества электричества, мА.с | 0,15; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100; 150 |  |
| Анодное напряжение и анодные токи, которые обеспечивают-ся аппаратом при номинальных параметрах сети 220 В и 1,0 Ом | большой фокус: КВ 120;110;100;90;80;70;60;50;40 мА 5; 7; 10; 14; 17; 20; 23; 26;30 малый фокус: кВ 100; 90; 80; 70; 60; 50; 40 мА 4; 5; 5; 6; 7; 8; 11 |  |
| Экспозиционная доза в прямом пучке на расстоянии 60 см от фокуса трубки при открытых шторках диафрагмы, без допол-нительных фильтров, при анодном напряжении 80 кВ и уставке количества электричества 25 мАс составляет , мкГр , при поставке, не менее | 5500 |  |
| Общая фильтрация моноблока , включающая фильтрацию стеклом трубки, слоем масла, материалом выходного окна, зеркалом и защитным слоем диафрагмы при анодном напряжении 50 кВ, эквивалентна фильтрации слоем алюминия толщиной, мм | 5± 0,2 |  |
| Масса аппарата, кг, не более | 50 |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик 1

ВМУЗ «Поликлиника №6»

Главный врач __________________ И.Н. Галаова

М.п.

Заказчик 2 ВМУЗ «Поликлиника №5»

Главный врач __________________ Н.И. Бероева

М.п.

Заказчик 3

ВМУЗ «Поликлиника №1»

Главный врач __________________ К.А.Магаев

М.п.

Заказчик 4

ВМУЗ «Детская поликлиника №2»

Главный врач __________________ Н.П. Сидиропуло

М.п.

Заказчик 5

ВМУЗ «Городская поликлиника №4»

Главный врач __________________ Л.А. Мзокова

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.