Лот № 8

Оборудование для оснащения эндоскопического кабинета

1. Установка дезинфекционная эндоскопическая – 2шт.

| Параметры | Требования техзадания | Соответствие требованию технического задания |
| --- | --- | --- |
| Установка дезинфекционная эндоскопическая для окончательной (предстерилизационной) очистки и дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов, видеоэндоскопов, эндоскопов с ультразвуковыми датчиками полностью погружаемых отечественного и импортного производства. | Соответствие |  |
| Габаритные размеры, мм не более | 980х660х1230 |  |
| Объем ванны около, л | 30 |  |
| Масса не менее, кг | 18 |  |
| Гарантийный период не должен быть менее | 12 месяцев |  |

### 2. Колонофиброскоп со съёмным дистальным наконечником с источником света – 1шт.

| № | Параметры | Требования техзадания | Соответствие требованию технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Oбщие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наличие регистрационного удостоверения | Наличие |  |
| 1.2 | Наличие сертификата соответствия ГОСТ | Наличие |  |
| 1.3 | Общий производитель эндоскопического оборудования | наличие |  |
| 1.4 | Зарегистрированное представительство фирмы- поставщика | наличие |  |
| 1.5 | Наличие в штате участника конкурса инженеров, сертифицированных на возможность обслуживания предлагаемого эндоскопического оборудования, с предоставлением копии сертификата | наличие |  |
| 1.6 | Наличие лицензии государственного образца на техническое обслуживание эндоскопической техники | наличие |  |
| 1.7 | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |
| Колонофиброскоп с экстрабольшим инструментальным каналом со съемным дистальным наконечником в заводской комплектации. Предназначен для проведения диагностики заболеваний толстой кишки, а также для проведения внутрипросветных эндоскопических операций (полипэктомии всех уровней, остановки кровотечений, удалении инородных тел, биопсии). Экстрабольшой 3,8 мм инструментальный канал, встроенный в тонкую 12,8 мм вводимую трубку, обеспечивает мощную аспирацию, даже при наличии в канале инструмента. Принадлежности легко проходят по специально сконструированному инструментальному каналу, невзирая на угол изгиба дистального конца. Фиброскопы серии W отличаются наличием съемного дистального наконечника, что позволяет самостоятельно полностью очистить все внутренние каналы чистящими щетками, тем самым делая процесс очистки эндоскопа более эффективным. |  |  |  |
| 2.1 | Угол поля зрения, град. Не менее Глубина резкости, мм Диоптрии Изгиб дистального конца, град. вверх/вниз вправо/влево Диаметр дистального конца, мм Диаметр вводимой трубки, мм не менее Диаметр рабочего канала, мм не менее Рабочая длина вводимой трубки, мм не менее Общая длина, мм не менее Стандартная комплектация колоноскопа Колоноскоп - 1 шт. Биопсийные щипцы с окном - 1 шт. Чистящая щётка - 2шт. Чистящая щётка (длинная) - 1шт. Чистящая щётка для цилиндра отсоса - 1 шт. Дистальный резиновый наконечник - 20 шт. Резиновый клапан - 10 шт. Адаптер для очистки канала воздуха/воды, отсоса - 1 шт. Набор О-образных колец для цилиндра отсоса - 1 шт. Набор обратных клапанов (20 штук) - 1 шт. Адаптер для очистки канала воздуха/воды - 1 шт. Крышка окуляра - 1 шт. Наглазник - 1 шт. Силиконовое масло - 1 шт. "Красная" крышка газового клапана - 1 шт. Чемодан - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Ключ - 1 шт. | 120 3 - 100 +2 -8 180 / 180 160 / 160 14,0 12,8 3,8 1700 2045 |  |
| 2.2 | Щипцы | биопсийные с окном (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 2 200 мм) |  |
| 2.3 | Щипцы | биопсийные с окном и шипом (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 2 200 мм) |  |
| 2.4 | Щипцы | биопсийные "крокодилы" (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 2200 мм) |  |
| 2.5 | Источник света Лампа Ресурс лампы не менее Напряжение Частота Потребление не более Управление яркостью Система подачи воздуха Система подачи воды Классификация электромедицинского оборудования Размеры, около Вес не более | Галогеновая, 150Вт 50 часов Переменное,220-240В 50/60Гц 1А Ручное управление яркостью (диафрагма); Электромагнитный вибрационный насос 41кПа - 62кПа при нулевом потоке, 3,2 - 8,0 л/мин, Сжатие воды в бутылке под воздействием воздушного насоса, обьем 250 куб. см., неполнение до 2/3 бутылки стерильной водой; Электробезопасность класс 1, степень защиты от электрического удара BF, не применять в зоне действия горючих газов; ш 135 мм х в 165 мм х г 270 мм; 6 кг |  |
| 2.6 | Емкость для воды | Не менее 1,5 л., автоклавируемая, используется с источником света и гастро-кишечными фиброскопами |  |

### 3. Гастрофиброскоп со съёмныи дистальным наконечником с источником света – 1шт.

| № | Параметры | Требования техзадания | Соответствие требованию технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Oбщие требования |  |  |  |
| 1.1 | Наличие регистрационного удостоверения | Наличие |  |
| 1.2 | Наличие сертификата соответствия ГОСТ | наличие |  |
| 1.3 | Общий производитель эндоскопического оборудования | наличие |  |
| 1.4 | Зарегистрированное в представительство фирмы- поставщика | наличие |  |
| 1.5 | Наличие в штате участника конкурса инженеров, сертифицированных на возможность обслуживания предлагаемого эндоскопического оборудования, с предоставлением копии сертификата | наличие |  |
| 1.6 | Наличие лицензии государственного образца на техническое обслуживание эндоскопической техники | наличие |  |
| 1.7 | Гарантийный срок не менее | 12 месяцев |  |
| Многофункциональный гастрофиброскоп с большим инструментальным каналом в заводской комплектации со съемным дистальным наконечником. Гастроскоп предназначен для диагностики и лечения заболеваний пищевода, желудка и проксимального отдела 12-ти перстной кишки у детей и взрослых. Гастроскоп может использоваться как в терапии (лазеротерапия, санационные заливки), так и для проведения внутрипросветных эндоскопических операций: полипэктомия, коагуляция, дилятация, маркировка, биопсия и т.д. Тонкая вводимая трубка этого многофункционального гастроскопа сводит к минимуму дискомфорт пациента при введении прибора, тем самым уменьшая необходимость применения обезболивания во время проведения рутинных процедур. 2,8 мм инструментальный канал обеспечивает надёжную аспирацию, а также делает возможным применение полноразмерного инструментария. Гастрофиброскоп полностью погружаем в чистящий и дезинфицирующий раствор. Гастроскопы нового поколения серии W оснащены съёмным дистальным наконечником, что способствует улучшению эффективности процесса очистки, а также сводит к минимуму проблему засоренных каналов |  |  |  |
| 2.1 | Угол поля зрения, град. Глубина резкости, мм не менее Диоптрии Изгиб дистального конца, град. вверх/вниз вправо/влево Диаметр дистального конца около, мм Диаметр вводимой трубки примерно, мм Диаметр рабочего канала не более, мм Рабочая длина вводимой трубки, не менее мм Общая длина, приблизительно мм Стандартная комплектация гастроскопа: Гастроскоп - 1 шт. Биопсийные щипцы с окном - 1 шт. Чистящая щетка (длинная) - 2 шт. Чистящая щетка (короткая) - 1 шт. Чистящая щетка для цилиндра отсоса - 1 шт. Резиновый наконечник - 20 шт. Резиновый клапан - 10 шт. Адаптер для очистки канала воздуха/воды, отсоса - 1 шт. Адаптер для щетки очистки канала воздуха/воды - 1 шт. Набор О-образных колец для цилиндра отсоса - 1 шт. Набор обратных клапанов (20 штук) - 1 шт. Адаптер для очистки канала воздуха/воды - 1 шт. Крышка окуляра - 1 шт. Наглазник - 1 шт. Загубник - 1 шт. Силиконовое масло - 1 шт. "Красная" крышка газового клапана - 1 шт. Чемодан - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Ключ - 1 шт. | 100 3 - 100 +2 -8 210 / 120 120 / 120 10,0 9,8 2,8 1050 1395 |  |
| 2.2 | Щипцы | биопсийные с окном (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 1500 мм) |  |
| 2.3 | Щипцы | биопсийные с окном и шипом (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 1500 мм) |  |
| 2.4 | Щипцы | биопсийные "крокодилы" (канал ø 2,6 мм, рабочая длина 1500 мм) |  |
| 2.5 | Источник света Лампа Ресурс лампы Напряжение Частота Потребление Управление яркостью Система подачи воздуха Система подачи воды Классификация электромедицинского оборудования Размеры не более Вес, не менее | Галогеновая, 150Вт 50 часов Переменное,220-240В 50/60Гц 1А Ручное управление яркостью (диафрагма); Электромагнитный вибрационный насос 41кПа - 62кПа при нулевом потоке, 3,2 - 8,0 л/мин, Сжатие воды в бутылке под воздействием воздушного насоса, обьем 250 куб. см., неполнение до 2/3 бутылки стерильной водой; Электробезопасность класс 1, степень защиты от электрического удара BF, не применять в зоне действия горючих газов; ш 135 мм х в 165 мм х г 270 мм; 6 кг |  |
| 2.6 | Емкость для воды | Не менее1,5 л., автоклавируемая, используется с источником света и гастро-кишечными фиброскопами |  |

4. Кресло проктологическое – 1шт.

| № п/п | Наименование параметра | Требования технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло проктологическое, а так же для гидроколонотерапии - 2-х секционное | Соответствие |  |
| 2 | Изменение высоты осуществляется электроприводом | Соответствие |  |
| 3 | Предусматривается возможность перевода пациента из положения "сидя" в положение "лёжа", регулировка положения - механическая , при этом спинная секция опускается до горизонтального положения | Соответствие |  |
| 4 | Вес примерно | 50 кг |  |
| 5 | Объем min | 0,9 м3 |  |
| 6 | Высота (регулируется автоматически) | от 700 до 1100 мм |  |
| 7 | Комплектуется лотком из нержавеющей стали | соответствие |  |
| 8 | Секция "спина" регулируется электроприводом | - нагрузка до 350 кг |  |
| 9 | Секция "сидение" регулируется электроприводом | нагрузка до 350 кг |  |
| 10 | Дезинфекция | мягкое моющие средство, не содержащее хлор |  |
| 11 | Каркас - сталь профильная не менее 40х20 мм | соответсвие |  |
| 12 | порошковое покрытие на основе полиэфирной смолы | соответсвие |  |
| 13 | матрас - фанера не менее 8 мм пенополиуретан не менее 70 мм, не менее 30 кг/м2 , кожзаменитель | Соответствие |  |
| 14 | Срок гарантийного обслуживания примерно | Не менее 12 месяцев |  |

5. Негатоскоп – 1шт.

| № п/п | ### Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | предназначен для просмотра в проходящем свете сухих и мокрых рентгеновских снимков максимального размера , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 35х43 см |  |
| 2 | Корпус типа цельнометалический | соответствие |  |
| 3 | Количество одновременно просматриваемых снимков: | 1 |  |
| 4 | Размер светового поля, мм, не менее: | 370х420 |  |
| 5 | Возможность включения 1/2 светового поля: | отсутствует |  |
| 6 | Источник света: | лампа люминисцентная |  |
| 7 | Электропитание: | 220 В, 50 Гц |  |
| 8 | Потребляемая мощность, Вт, не более: | 60 |  |
| 9 | Габаритные размеры, мм: , допустимое отклонение от указанного параметра +/-5% | 530х380х195 |  |
| 10 | Масса около, кг, | не более 8 |  |
| 11 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 12 | Руководство по эксплуатации | наличие |  |

# 6. Установки ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов – 1 шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Работа от электросети, В | Частота 50 Гц, напряжение 220, или 230 В |  |
| Потребляемая электрическая мощность, ВА не менее | 200 |  |
| Рабочая ультразвуковая частота не менее, кГц | 33±3 |  |
| Диапазон излучаемой акустической мощности не менее, Вт | От 75 до 110 Вт |  |
| Диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки не менее, мин. | От 1 до 20 мин. Интервал установки - 1 мин. |  |
| Запоминание устанавливаемого времени обработки при выключенном состоянии не менее, ч. | 48 часов |  |
| Индикация состояния | Включение сети Режим обработки Наличие контакта рабочей части УЗ - излучателя с раствором Индикация состояния установленного и оставшегося времени обработки |  |
| Звуковая индикация состояния | Отсутствие контакта рабочей части УЗ - излучателя с раствор Окончания времени обработки |  |
| Габаритные размеры с упаковкой не более, мм. | Длина 840 Ширина 400 Высота 340 |  |
| Вес с упаковкой не более, кг. | 17 |  |
| Средний срок гарантии | Не мене 12 месяцев |  |

7. Светильник бестеневой передвижной – 1шт.

| Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- |
| Мощность светового пучка, Лк не более | 44 000 |  |
| Диаметр рабочего поля на расстоянии (50/100/200 см), мм не менее | 90/180/360 |  |
| Цветовая температура, К не менее | 3200 |  |
| Холодный свет, (Вт/м2) кЛк | Не более 5 |  |
| Мощность галогенной лампы, Вт не более | 35 |  |
| Напряжение сети, В не более | 220 |  |
| Частота тока, Гц не более | 50 |  |
| Потребляемая мощность, Вт около | 50 |  |
| Гибкое плечо, мм не более | 820 |  |
| Высота от пола до плеча/максимальная, мм не менее | 1000/2200 |  |
| Диаметр основания, мм не менее | 600 |  |
| Масса около, кг | 4,4 |  |
| Габаритные размеры (с упаковкой), мм не менее | 1200х120х170 |  |
| Масса около (с упаковкой), кг | 6 |  |

8. Автоклав вертикальный с системой охлаждения, объем не менее 110 литров (Стерилизатор медицинский) – 1шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика |  |  |
|  | Предназначен для использования в стерилизационных помещениях, в операционных блоках, лабораториях, аптеках и других отделениях лечебно-профилактических учреждений без изменения существующих подводок технических сред |  |  |
| 2 | Технические характеристики |  |  |
|  | Объем камеры | Не менее 110 л |  |
|  | Тип загрузки | Вертикальный, крышка открывается вверх |  |
|  | Система охлаждения | Форсированное охлаждение для быстрого снижения давления после стерилизации без выпуска пара |  |
|  | Подключение к системе водоснабжения и канализации | Не требуется |  |
|  | Максимальная температура стерилизации | Не менее 135 °С |  |
|  | Максимальное давление внутри камеры | Не менее 0,26 МПа |  |
|  | Ширина стерилизатора | Не более 667 мм |  |
|  | Высота стерилизатора | Не более 1191 мм |  |
|  | Длина стерилизатора | Не более 652 мм |  |
|  | Камера стерилизатора | Цилиндрическая |  |
|  | Внутренние размеры камеры | Не менее ф420 х 790 мм |  |
|  | Параметры напряжения | 2-х фазное , 220 В |  |
|  | Потребляемая мощность стерилизатора | Не более 4,0 кВт |  |
|  | Парогенератор | Встроенный, необслуживаемый аккумулирующего типа |  |
|  | Материал камеры стерилизатора | Нержавеющая сталь типа SUS 304 или эквивалент |  |
|  | Метод сушки | Остаточным теплом |  |
|  | Таймер стерилизации с показом остатка времени | 1 - 250 мин |  |
|  | Вес стерилизатора (нетто) | Не более 85 кг |  |
|  | Электронный блок управления (дисплей и меню) | Сенсорный дисплей с индикацией процесса |  |
|  | Программы стерилизации | Предустановленные режимы: 121°С/20 минут, возможность задания своих программ с шагом 1°С и 1 минута |  |
|  | Запирающий механизм крышки стерилизатора | Электромеханический, с рычагом |  |
|  | Блокировки стерилизатора | Блокировка крышки при наличии давления или высокой температуры внутри камеры |  |
|  | Манометр | Не менее 0,4 Мпа |  |
|  | Сетчатая корзина из нержавеющей стали в комплекте | Не менее 2 |  |
|  | Колеса | Со стопорами |  |
|  | Защита нагревателя | Кожух нагревателя |  |
| 3. | Документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (если требования установлены законодательством): - Сертификат соответствия ГОСТ РФ - Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России - Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 4. | Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |  |
|  | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
|  | Обучение медицинского и технического персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Гарантия на камеру стерилизатора | Не менее 10 лет |  |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |
|  | Сервисная служба имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия | Наличие |  |

9. Аппарат для суточной pH-метрии в пищеводе, желудке – 1шт.

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования: |  |  |
| 1.1 | Специализированный, полностью цифровой аппарат для суточной pH-метрии мониторинга в желудке, пищеводе. | соответствие |  |
| 1.2 | Область применения: в гастроэнтерологии для амбулаторного обследования пациентов с патологией пищевода, желудка. | соответствует |  |
| 2. | Общие технические параметры: |  |  |
| 2.1 | Высота, не более 115 мм | соответствует |  |
| 2.2 | Ширина, не более 100 мм | соответствует |  |
| 2.3 | Глубина, не более 35 мм | соответствует |  |
| 2.4 | Масса, не более 210 г. | соответствует |  |
| 2.5 | Корпус: поликарбонат | соответствует |  |
| 2.6 | Диапазон измерений pH: 1,0-8,0 | соответствует |  |
| 2.7 | Предел допускаемой абсолютной погрешности прибора, ед. рН ± 0,4 | соответствует |  |
| 2.8 | Время записи исследования: 24 часа | соответствует |  |
| 2.9 | Возможность записи в течение 48 часов путем замены батареек в ходе записи. | соответствует |  |
| 2.10 | Максимальное количество одновременно обследуемых пациентов: не более одного | соответствует |  |
| 2.11 | 4 интервала между измерениями pH: 2, 5, 6 и 10 секунд | соответствует |  |
| 3. | Каналы регистратора: |  |  |
| 3.1 | Только pH-регистрация : |  |  |
| 3.1.1 | Каналы pH: не менее 3-х | соответствует |  |
| 3.1.2 | Канал локатора давления НПС: не менее 1 | соответствует |  |
| 4. | Дисплей |  |  |
| 4.1 | Монохромный дисплей с функцией подсветки | соответствует |  |
| 5. | Дополнительные параметры: |  |  |
| 5.1 | Наличие разъема для зонда Z/pH | соответствует |  |
| 5.2 | Наличие разъема для зонда pH/ локатора сфинктера AirFlow (RJ 45) | соответствует |  |
| 5.3 | Разъем для карты CompactFlash | соответствует |  |
| 5.4 | Наличие откидной дверки для выбора зонда pH либо Z/pH | соответствует |  |
| 5.5 | Отсек для двух элементов питания типа АА | соответствует |  |
| 6 | Дополнительные функции: | соответствует |  |
| 6.1 | Возможность проведения исследования одновременно в трех точках желудочно-кишечного тракта у одного пациента | соответствует |  |
| 6.2 | Поддержка техники определения границ нижнего пищеводного сфинктера при помощи манометрического устройства типа AirFlow Locator(или эквивалент). | соответствует |  |
| 6.3 | Возможность программирования различных событий (симптомов) - изжога, отрыжка, срыгивание - на специальные кнопки (Event1, Event2, Event3) | соответствует |  |
| 6.4 | Возможность фиксирования начала/окончания приема пищи (с помощью кнопок Begin Meal/End Meal) | соответствует |  |
| 6.5 | Возможность автоматического/ручного (с помощью специальных клавиш Recumbent/Upright) определения позиции тела пациента. | соответствует |  |
| 6.6 | Клавиша дневника, регистрирующая непредвиденную симптоматику | cоответствует |  |
| 6.7 | Наличие программируемых клавиш 1,2,3 . | соответствует |  |
| 6.8 | Клавиша подсветки дисплея. | соответствует |  |
| 6.9 | Совместимость с pH-зондами зондами Comfortec и Comfortec+ | соответствует |  |
| 6.9 | Поддержка калибровки зондов | соответствует |  |
| 6.10 | Запись и хранение данных последнего исследования (pH) в памяти регистратора | соответствует |  |
| 6.11 | Возможность конфигурации и сохранения данных на карте CompactFlash | соответствует |  |
| 6.12 | Наличие считывателя карт CompactFlash с USB-интерфейсом для установки на главный компьютер | соответствует |  |
| 6.12 | Возможность апгрейда регистратора только pH до версии Z/pH: специальная приставка и программное обеспечение | соответствует |  |
| 7 | Программное обеспечение: |  |  |
| 7.1 | Программа pH Analysis для отображения анализа данных только pH | соответствует |  |
| 7.2 | Режим AutoScan полностью автоматически создает электронный отчет, максимально упрощает получение данных | соответствует |  |
| 7.3 | Создание автоматизированного отчета об исследовании на главном компьютере | соответствует |  |
| 8 | Комплект поставки прибора: |  |  |
| 8.1 | 1 регистратор pH | Наличие |  |
| 8.2 | 1 карта на 256Мб | Наличие |  |
| 8.4 | 1 Калибровочный набор pH (включает буферные растворы pH4, pH7 побирки и стойку) | Наличие |  |
| 8.5 | 1 кейс для переноски термоформованный | Наличие |  |
| 8.6 | Аккумуляторы, типоразмер АА, 2 шт. |  |  |
| 8.7 | Устройство для считывания данных с CompactFlash-карты с USB-интерфейсом | Наличие |  |
| 8.8 | Зонды pH (Comfortec+) (поставляются отдельно в зависимости от версии регистратора и потребностей заказчика) | Наличие |  |
| 8.9 | Персональный компьютер с принтером, комплект (поставляется отдельно по желанию Заказчика) | Наличие |  |
| 9. | Разрешительные документы: |  |  |
| 7.1 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на прибор с принадлежностями | Наличие |  |
| 7.2 | Сертификат соответствия ГОСТ Госстандарта России на прибор с принадлежностями. | Наличие |  |
| 7.3 | Сертификаты CE, FDA, ISO. | Наличие |  |
| 8. | Сопроводительная документация: |  |  |
| 8.1 | Руководство по эксплуатации прибора на русском языке. | Наличие |  |
| 8.2 | Инструкция по установке программного обеспечения на русском языке | Наличие |  |
| 9. | Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: |  |  |
| 9.1 | Гарантийное обслуживание в течение двух лет. | Наличие |  |
| 9.2 | Особые условия: - Обучение пользователя | Наличие |  |
| 11 | Компьютер: |  |  |
|  | Спецификация компьютера: Процессор не менее 2х ядер не менее2.3 GHz, ОЗУ: не менее 1 GB DDR2 No-ECC SDRAM, 667 MHz (2 DIMM) ПЗУ: не менее 80GB 3.0Gb/s and 8Mb Data Burst Cache 1.44 3.5 Inch Floppy Drive 48x32 CDRW/DVD Манипулятор мышь Клавиатура: раскладка на 101 клавишу. Видеокарта: Аудиоустройство: Операционная система: Файловая система: Сетевая карта: Принтер: Цветной принтер | Наличие |  |

10. Ректоскоп – 2шт.

| № п/п | Наименование параметра | Требование технического задания | Соответствие требованиям технического задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России на ректоскоп с волоконным световодом | наличие |  |
| 1.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России на ректоскоп с волоконным световодом | наличие |  |
| 1.3 | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |  |
| 1.4 | Срок гарантийного обслуживания не менее | 1 год |  |
| 1.5 | Год выпуска предлагаемого оборудования не ранее | 2010 |  |
| 2. Назначение |  |  |  |
| 2.1. Ректоскоп с волоконным световодом предназначен для диагностики и лечебных манипуляций в прямой и нижнем отделе сигмовидной кишок под контролем зрения. Ректоскопы рекомендованы для применения в хирургических, терапевтических, инфекционных отделениях больниц и клиник, а также в кабинетах поликлиник. |  |  |  |
| 3. Технические характеристики |  |  |  |
| 3.1 | Ствол с обтуратором Ø 20мм, L= 300мм | Ствол выполнен из нержавеющей стали; рабочая длина ствола – 300 мм, диаметр ствола – 20 мм; на стволе, начиная с расстояния 50 мм от его дистального конца через каждые 10 мм нанесены риски. У рисок, находящихся на расстоянии 5, 10, 15, 20, 25 и 30 мм нанесены соответствующие числовые отметки методом накатки; корпус конденсора |  |
| 3.2 | Ствол с обтуратором Ø 16 мм, L= 200мм | Ствол выполнен из нержавеющей стали; рабочая длина ствола – 200 мм, диаметр ствола – 16 мм; на стволе, начиная с расстояния 50 мм от его дистального конца через каждые 10 мм нанесены риски. У рисок, находящихся на расстоянии 5, 10, 15 и 20 мм нанесены соответствующие числовые отметки методом накатки; корпус конденсора |  |
| 4. Комплект поставки |  |  |  |
| 4.1 | Корпус ректоскопа | 1 шт. |  |
| 4.2 | Световод жесткий L=310мм не менее | 1 шт. |  |
| 4.3 | Световод жесткий L=210мм не менее | 1 шт. |  |
| 4.4 | Ствол с обтуратором Ø 20мм, L= 300мм не менее | 2 шт. |  |
| 4.5 | Ствол с обтуратором Ø 16мм, L= 200мм не менее | 1 шт. |  |
| 4.6 | Лупа | 1 шт. |  |
| 4.7 | Нагнетатель | 1 шт. |  |
| 4.8 | Крышка защитная | 1 шт. |  |
| 4.9 | Тампонодержатель | 1 шт. |  |
| 4.10 | Насадка | 1 шт. |  |
| 4.11 | Втулка | 1 шт. |  |
| 4.12 | Втулка к | 1 шт. |  |
| 4.13 | Колпачок | 5 шт. |  |
| 4.14 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |  |
| 4.15 | Источник света с световодом | 1 шт. |  |

***в случае указания на товарные знаки в техническом задании, следует читать «или эквивалент».

Заказчик

ВМУЗ «Поликлиника №6»

Главный врач __________________ И.Н. Галаова

М.п.

АМС

Начальник управления здравоохранения

и социальной политики АМС г.Владикавказ        ________________ Э.З. Фидаров

М.П.