«Утверждаю» Главный врач роддома №2 С.М.Гасиева 2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На автоматический биохимический анализатор с компьютерной

рабочей станцией

| № | Параметр | Требование технического задания | Соответств ие требовани ю (да/нет) | Примечани е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматический биохимический анализатор |  |  |  |
|  | Общая характеристика |  |  |  |
| 1. | Полностью автоматический биохимический анализатор для клинической химии, иммунохимии, произвольного доступа. | Наличие |  |  |
|  | Технические данные |  |  |  |
| 1 | Производительность | Не менее 360 фотометрических тестов в час. |  |  |
| 2 | Тип прибора | Настольный |  |  |
| 3 | Вес аналитического модуля | Вес не более 45 кг |  |  |
| 4 | Количество одновременно загружаемых образцов | Не менее 60 |  |  |
| 5 | Возможность непрерывной загрузки образцов | Непрерывная загрузка, по мере забора материала |  |  |
| 6 | Охлаждение реагентов на борту | Охлаждаемый модуль |  |  |
| 7 | Пробирки, размеры | Возможность использовать первичные пробирки 5,7 и 10 мл. |  |  |
| 8 | Возможность загрузки срочных образцов | Возможно |  |  |
| 9 | Объем образца | В пределах 2 - 200 мкл |  |  |
| 10 | Реактивы, количество одновременно загружаемых | Не менее 60 позиций, в охлаждаемом модуле |  |  |
| 11 | Минимальный реакционный объем | Не более 220 мкл |  |  |
| 12 | Реакционные кюветы | Автоматически моющиеся, многоразовые |  |  |
| 13 | Контроль качества | Встроенная программа контроля качества |  |  |
| 14 | Считывание абсорбции | Моно- , биохроматическое |  |  |

15

16

17

18

19

Количество адаптированных
реактивов, поставляемых
производителем

Длины волн

Калибровка

Потребление воды

Управление прибором

Более 70

340,380,405,450,505,

546,578,600,650 и 700

нм

Линейная, нелинейная.

Не более 1 литра в час

Наличие внешнего

компьютера с лазерным принтером и

операционной системой \Ут<1о\У5

20

21

Гарантийный период на
систему

Наличие сервисной службы

Комплектация анализатора:

Контейнеры под реагенты

одинарные- 40 штук;

Контейнеры под реагенты

двойные - 40 штук;

Пробирки 13 мм - 100 штук;

Крышки для контейнеров под

реагенты - 120 штук;

Соединительный провод К8-

232- 1шт;

Лампа- 1шт;

Набор трубок

перистальтического насоса (2

шт.) - 1 шт;

Сегмент из 10 кювет - 10 шт;

Емкости с крышкой - 2 шт;

Программное обеспечение на

СО - 1 шт;

Инструкция для пользователя

на СВ - 1шт;

Предохранитель на 4 А - 2

шт;

Гарантийный лист - 1 шт;

Отчет об инсталляции - 1 шт.

Комплектация реагентами:

АЛЬБУМИН

АМИЛАЗА

АНТИСТРЕПТОЛИЗИН О

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА

АСПАРТАМИНОТРАНСФЕРАЗА

ПРЯМОЙ БИЛИРУБИН

ОБЩИЙ БИЛИРУБИН

КАЛЬЦИЙ

ХОЛЕСТЕРИН

С РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК

ФЕРРИТИН

ГЛЮКОЗА

ХОЛЕСТЕРИН ВЫСОКОЙ

ПЛОТНОСТИ

ИММУНОГЛОБУЛИН А

ИММУНОГЛОБУЛИН О

12 месяцев

Авторизованный
сервис

Наличие

Наличие

ИММУНОГЛОБУЛИН М

ЖЕЛЕЗО

ХОЛЕСТЕРИН НИЗКОЙ

ПЛОТНОСТИ

ЛИПОПРОТЕИН (а)

МАГНИЙ

МИКРОАЛЬБУМИН

ФОСФОР

РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР

ОБЩИЙ БЕЛОК

ТРАНСФЕРРИН

МОЧЕВИНА

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА

БЕЛОК МОЧИ

ЦИНК

Рабочая станция: (или
эквивалент)

Компьютер 1МАШО Р1ех 550Ъ

Наличие

ЖК-монитор! 7" КЕС (8Цуег-Ыас1с)

Клавиатура СЕМШ8 КВ-06ХЕ <ШВ>

Манипулятор мышь А4-

ТЕСНОР-20-1иР

<Ц8В+Р8/2>(ЫасШ1уег)

Принтер НР ЬазегМ 1018
А4 (Ц8В)

Кабель 1Т8В 2.0 А—>В (Зм)

Операционная система ХР/У1з1а

1

2

Документы

Регистрационное удостоверение МЗ РФ Сертификат соответствия Госстандарта России

Наличие

Не подлежит обязательной сертификации

'•*

Гла

«Утверждаю» ый врач роддома №2 .МТасиева 2008г.

ТРОМБОЭЛАСТОГРАФ   ТЕС®5000 Фирмы «Наетозсоре Согрогайоп» США

| №№ пп | Наименование параметра | Описание параметра | Наличие функций или величина параметра, заданные по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра в предлагаемой продукции | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 . Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  | Наличие |  |  |
| 1.2. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ |  | Наличие |  |  |
| 1.3. | Гарантийное сервисное обслуживание |  | Не менее 1 года |  |  |
| 1.4. | Установка и ввод в эксплуатацию |  | Наличие |  |  |
| 1.5. | Обучение пользователя |  | Наличие |  |  |
|  | 2. Основные параметры |  |  |  |  |
| 2.1. | Принцип измерения |  | Ротационная тромбоэластография |  |  |
| 2.2. | Количество измерительных каналов |  | Возможность использования от 2х до 8 независимых каналов с одним компьютером |  |  |
| 2.3. . | Время измерения |  | 7-10 минут (активированная тромбоэластограмма до достижения максимальной амплитуды) |  |  |
| 2.4. | Максимальное время измерения теста |  | Не ограничено (исследовательский режим) |  |  |
| 2.5. | Выполняемые тесты: |  |  |  |  |
|  | Классическая тромбоэластограм -ма | Тест с образцом нативной крови |  |  |  |
|  | Каолин-активизированная тромбоэластограм ма | Тест с образцом нативной крови, активизированным каолином |  |  |  |
|  | Тесте гепариназой | Тест с использованием кювет с напыленной гепариназой, оценка эффекта гепарина |  |  |  |

|  | Тест «КарЫТЕО» | Оценка максимального коагуляционного потенциала (путем одновременной активизации внутреннего и внешнего пути свертывания крови) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тест «Рипс1юпа1 Р1Ъппо§еп» | Определение концентрации фибриногена |  |  |  |
|  | Тест «Р1а1е1е1: Маррт§ АВР» | Агрегации тромбоцитов с АДФ |  |  |  |
|  | Тест «Р1а1е1е1 Маррт§ АА» | Агрегации тромбоцитов с арахидоновой кислотой |  |  |  |
| 2.6. | Автоматически вычисляемые параметры |  | К, К, альфа-угол, МА, РМА, О, ЕРЬ, А, С1, ЬУЗО, ЬУбО и др. |  |  |
| 2.7. | Термостат |  | Встроенный, с независимым термостатированием каждого из каналов и установкой индивидульной температуры пациента |  |  |
| 2.8. | Контроль качества | Два уровня: | 1 .Норма 2. Патология (дифицит факторов свертывающей системы крови) |  |  |
| 2.9. | Компьютер, программное обеспечение |  | Ноутбук ВЕЬЬ ЬаШиёе АМО Типоп, предустановленное ПО ТЕС®Апа1Шса1 8опдуаге(ТА8)4.2.3., выполненное в двух версиях: - с прямым доступом - с удаленным доступом |  |  |
| 2.10. | Сетевая версия | Возможность полнофункционального управления базой данных и анализа информации по сети |  |  |  |
| 2.11. | Технические параметры |  | Размеры: не более 29x22x1 8 см, вес не более 5,4 кг |  |  |
|  | 3. Расходные материалы | Стартовый комплект | Каолин (25 туб. в уп.) Одноразовые кюветы и пины (20 шт. в уп.), одноразовые кюветы и пины с гепариназой (20 шт. в уп.), хлорид кальция, 2 мл (5 туб.), <2С уровень 1 (12 туб. в уп.), рС уровень 2 (12 туб. вуп.) |  |  |

«Утверждаю» Глщщый врач роддома №2 . С,М.Гасиева &Г     2008г.

(

»

задание на четырехканальный агрегометр АеаКАМ компании

|  | Параметры | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество каналов | 4 |
| 2. | Возможность формирования рабочего модуля с одновременной работой | 8 каналов |
| 3. | Детекция | Оптическая при 650 нм |
| 4. | РС | Внешний |
| 5. | Интерфейс | Двухсторонний |
| 6. | Монитор | Внешний |
| 7. | Связь с ЛИС | Двухсторонняя |
| 8. | Наличие фирменного программного обеспечения | Не1епа |
| 9. | Компьютерная рабочая станция в составе: (или эквивалент) Компьютер 1МАНОО Р1ех 550Ъ ЖК-монитор 17м ШС 175УХМ + (зИуег-ЫасЖ) Клавиатура ОЕКШЗ КВ-06ХЕ <ШВ> Манипулятор мышь А4-ТЕСН ОР-20-1 11Р <иЗВ+Р8/2>(Ъ1асШ1уег) Принтер НР Со1ог ЬазегМ 2605ВК Кабель ШВ 2.0 А— >В (Зм) Операционная система \Ут<ЗолУ5 ХР/У1з1:а | Наличие |
| 10. | Ваг-со<1е ридер | Опционально |
| 11. | Инструкция пользователя | На русском языке |
| 12. | Количество методик | Не ограниченно |
| 13. | Скорость вращения мешалки от 500 до 1500 оборотов/мин, с шагом в 100 оборотов | 500-1500 в мин. |
| 14. | Объем образца | 200-500 мкл |
| 15. | Возможность работы с вдвое уменьшенным объемом образца | 100-250мл |
| 16. | Минимальное количество тромбоцитов | 100000/мкл |
| 17. | Максимальный % агрегации | Да |
| 18. | Время до максимума | Да |
| 19. | Показатель кривизны | Да |
| 20. | Лаг - фаза | Да |
| 21. | Контроль качества | Да |
| 22. | Графики Леви - Дженингса | Да |
| 23. | Правила Вестгарда | Да |
| 24. | Инкубирование | 37°С±0.2 °С |
| 25. | Агрегация тромбоцитов | АДФ, коллаген, эпинефрин, серотонин, арахидоновая кислота, ристоцетин |
| 26. | Размеры | 30x45x15 |
| 27. | Вес | 6,7 кг |
| 28. | Наличие сертификации | Гост |
| 29. | Наличие регистрации | Мин. здравоохранения |
| 30. | Сервисная служба | По месту установки прибора |
| 31. | Обучение персонала | По месту установки прибора |
| 32. | Гарантийное обслуживание прибора | Не менее 12 месяцев. |

«Утверждаю» Главный врач роддома №2

С.М.Гасиева 2008г.

/

»

Техническое задание на поставку автоматического коагулометра АС-4 производства фирмы Не1епа (Великобритания) с компьютерной рабочей станцией

|  | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, заданные по ТЗ | Наличие функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | Да |
| 2. | Принцип регистрации | Оптический, турбодиметрия | 400 нм |
| 3. | Открытость системы | Полностью открытая | Возможность программирования всех тестов |
| 4. | Количество каналов | Не менее четырех независимых | Клоттинговые Хромогенные Иммунологические |
| 5. | Скорость | 120 тест/час для ПВ 50 тест/час для АЧТВ | Да |
| 6. | Калибровочные кривые | Не менее 6 точек по каждому методу | Автоматическая калибровка или ручной ввод |
| 7. | Бар код ридер | Наличие, встроенный | Лазерный |
| 8. | Реагентные ячейки | Не менее 4 Не менее 2 Не менее 6 Не менее 3 Не менее 2 Не менее 2 | Инкубируемые 37,2°С При комнатной температуре Охлаждаемые до 15°С Подогреваемые Для промывочных и очищающих растворов Для буфера |
| 9. | Выбор режима работы | Последовательный Пакет Срочные анализы | Да |
| 10. | Объем реакционной кюветы | 150-1 000 мкл | Да |
| 11. | Автоматический старт после внесения реагента | Да | Да |
| 12. | Встроенный принтер | Да | Да |
| 13. | Возможность подключения внешнего принтера | Да | Да |
| 14. | Жидкокристаллический дисплей | 70 х 70 мм | Да |
| 15. | Функция прокола колпачка | В стандартном наборе | Да |
| 16. | Характеристики образца | Иктеричные и липэмические образцы | Возможность работы |
| 17. | Сохраняемые тесты |  | • Протромбиновое время • АЧТВ • Тромбиновое время • Фибриноген • Факторы V, VII, VIII, IX, X, XI, XII • Антитромбин III • АРС резистентность • Волчаночный антикоагулянт скрининг, подтверждение • Гепарин • Протеин С • Протеин 8 • О-димер • Фактор Виллебрандта |
| 18. | Встроенный контроль качества | Наличие | Да |

| 19. | Возможность определения ПВ и фибриногена при помощи одного теста; Наличие у производителя прибора тест-систем собственного производства | Наличие | Да |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Мониторинг расхода реагентов, кювет и моющего раствора | Наличие | Да |
| 21. | Сохраняемая стандартная кривая | (по 9 точкам) | Да |
| 22. | Оригинальное программное обеспечение «Текан» для подключения к ПК | Наличие | Да |
| 23. | Компьютерная рабочая станция в составе: (или эквивалент) Компьютер МАМОЮ Р1ех 550Ъ ЖК-монитор 17" НЕС 175УХМ + (5Иуег-Ыас1с) Клавиатура СЕШШ КВ-06ХЕ <ШВ> Манипулятор мышь А4-ТЕСН ОР-20-1 УР <ШВ+Р5/2>(ЫасШ1уег) Принтер НР ЬазегМ 1018 А4 (ШВ) Кабель ШВ 2.0 А— >В (Зм) Операционная система Мпёот ХР/У1з1;а | Наличие | Да |
| 24. | Ширина кюветы | 5 мм | Да |
| 25. | Температура работы Температура хранения | 18°С-30°С | Да |
| 26. | Размер | 85 х 60 х 70 см | Да |
| 27. | Система безопасности (пароль) | Наличие | Да |
| 28. | Интерфейс | КЗ-232 | Да |
| 29. | Вес | 50кг | Да |
| 30. | Количество каналов | Не менее 4 | Да |
| 31. | Гарантия | 1 год | Да |
| 32. | Инструкция | на русском и английском языках | Да |
| 33. | Сервисное обслуживание | В Москве | Да |