Поставка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание медицинского оборудования для нужд ВМУЗ Детская Поликлиника

№4

Лот№

| Техническое задание на 6/12-канальный электрокардиограф 1 шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Параметр | Требуемые значения / Наличие | Соответствие требуемым параметрам |
| 1. Особенности дизайна |  |  |  |
| 1.1. | Компактный, легкий, удобный для переноски | Наличие |  |
| 1.2. | Дисплей Цветной, ЖК | Наличие |  |
| 1.3. | Одновременное отображение на дисплее 12 каналов ЭКГ | Наличие |  |
| 1.4. | Автоматическое удлинение записи при обнаружении аритмии | Наличие |  |
| 1.5. | Запись 1 или 3 каналов ритма в течение 1 минуты | Наличие |  |
| 1.6. | Встроенный термопринтер | Наличие |  |
| 1.7. | Запись 6 или 12 каналов | Наличие |  |
| 1.8. | Возможность передачи данных и результатов анализа на ПК. Требуется опциональное ПО | Опция |  |
| 1.9. | Клавиатура Алфавитно-цифровая | Наличие |  |
| 1.10. | Режим работы От сети и аккумулятора | Наличие |  |
| 1.11. | Время работы от аккумулятора 30 минут | Наличие |  |
| 1.12. | Внутренняя память 40 ЭКГ | Наличие |  |
| 1.13. | Возможность расширения памяти до 3000 ЭКГ Требуется опциональная карта памяти | Опция |  |
| 1.14. I | Передача данных на ПК- Использование SD-карты (опция), USB, LAN | Наличие |  |

<

| 2. Регистрация ЭКГ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Защита от дефибрилляции | Наличие |  |
| 2.2. | Число одновременно регистрируемых отведений ЭКГ 12 | Наличие |  |
| 2.3. | Стандартная чувствительность 10 мм/мВ±2% | Наличие |  |
| 2.4. | Калибровка 10 мм/мВ±2% | Наличие |  |
| 2.5. | Входное сопротивление Не менее 20 МОм | Наличие |  |
| 2.6. | Частотная характеристика 0,05 - 150 Гц Не менее 3 ДБ | Наличие |  |
| 2.7. | Время регистрации ЭКГ 10-24 сек | Наличие |  |
| 3. Обработка сигнала |  |  |  |
| 3.1. | Частота дискретизации 500 Гц | Наличие |  |
| 3.2. | Входной блок 8000 Гц | Наличие |  |
| 3.3. | Сетевой фильтр 50/60 Гц | Наличие |  |
| 3.4. | Постоянная времени Не менее 3,2 сек | Наличие |  |
| 3.5. | Фильтр низких частот 75, 100, 150 Гц | Наличие |  |
| 3.6. | Определение отсоединения электрода | Наличие |  |
| 3.7. | ЭМГ-фильтр 25, 35 Гц | Наличие |  |
| 3.8. | Определение высокочастотного шума | Наличие |  |
| 3.9. | Минимальный определяемый вольтаж Не более 20 рВ | Наличие |  |
| 4. Дисплей |  |  |  |
| 4.1. | Цветной LCD с подсветкой | Наличие |  |
| 4.2. | Размер по диагонали 14,48 см | Наличие |  |
| 4.3. | Разрешение 320x240 точек | Наличие |  |
| 4.4. | Отображаемые данные 12 отведений ЭКГ, информация о пациенте, установки записи, ЧСС, сообщение об ошибках, отсоединение электродов, высокочастотный шум | Наличие |  |
| 4.5. | Отображение отведений По 2,88 сек | Наличие |  |

| 5. Регистратор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. ¦ | Печатающее устройство Термоголовка с высоким разрешением | Наличие |  |
| 5.2. I | Плотность печати 40 точек/мм по горизонтали, 8 точек/мм по вертикали | Наличие |  |
| 5.3. | Ширина бумаги 210 мм | Наличие |  |
| 5.4. | Ширина печати 200 мм | Наличие |  |
| 5.5. ¦ | Число каналов 3, 4, 6, 12 | Наличие |  |
| 5.6. ¦ | Скорость движения бумаги 5, 10, 12,5, 25, 50 мм/сек | Наличие |  |
| 5.7. | Число записываемых линий До 50 | Наличие |  |
| 5.8. , | Чувствительность м | Наличие |  |
| 5.9. | Автоматическое уменьшение чувствительности до 2,5 или 1,25 мм/мВ при высокой амплитуде ЭКГ-сигнала | Наличие |  |
| 5.10. | Печать сетки | Наличие |  |
| 5.11. | Печатаемые данные Тип программы, версия, дата, время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, название больницы, информация о пациенте (номер, имя, пол, возраст), отметки времени и событий, отсоединение электродов, шум | Наличие |  |
| 5.12. | Механический шум 48 дБ или меньше при скорости движения бумаги 5, 10, 12,5, 25 мм/сек | Наличие |  |
| 5.13. | Тип бумаги Z-образно сложенная, шириной 210 мм х 20 м (страница 140 мм) | Наличие |  |
| Г 6. Анализ ЭКГ |  |  |  |
| ¦ 6.1. | Программа интерпретации ECAPS 12 С | Наличие |  |
| [_ 6.2. | Возраст пациента От 3 лет | Наличие |  |

| 6.3. | Время анализа 5 секунд | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.4. | Число определяемых событий Около 200 | Наличие |  |
| 6.5. | Число автоматических заключений 5 | Наличие |  |
| 7. Габариты и вес |  |  |  |
| 7.1. | Габариты 236x120x322 мм | Наличие |  |
| 7.2. | Вес прибора 3,9 кг±10% (без аккумулятора и бумаги) | Наличие |  |
| 7.3. | Вес аккумулятора 0,6 кг | Наличие |  |
| 8. Интерфейс |  |  |  |
| ¦ 8.1. | Объединение вход/выход в 1 порт | Наличие |  |
| ¦ 8.2. | Порт USB 2 порта (для USB-LAN или RS232C) | Наличие |  |
| , 8.3. | Разъем для карты памяти | Наличие |  |
| I 9. Вход/выход сигнала |  |  |  |
| 9.1. | Входящий сигнал 10 мм/0,5 В±0,5% | Наличие |  |
| 9.2. | Входное сопротивление Не менее 100 кОм | Наличие |  |
| 9.3. | Исходящий сигнал 1 мВ/0,5В±5% | Наличие |  |
| 9.4. | Сопротивление на выходе Не более 100 Ом | Наличие |  |
| Г 10. Питание |  |  |  |
| 10.1. | Напряжение линии электропередачи 100 - 240 В±10%, 50/60 Гц | Наличие |  |
| 10.2. | Мощность линии 150 ВА | Наличие |  |
| 10.3. | Потребляемая мощность Не более 60 ватт | Наличие |  |
| 10.4. | Аккумулятор Х065, YZ-024H9, NiMH, перезаряжаемый | Наличие |  |
| 10.5. | I Напряжение 12 В | Наличие |  |
| 10.6. | Текущее потребление Не более 8 А | Наличие |  |
| 10.7. | Время работы при полностью заряженном аккумуляторе 30 минут | Наличие |  |

10.8.        Время зарядки аккумулятора 10 часов	Наличие

| 11. Внешние условия эксплуатации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной блок |  |  |  |
| 11.1. | Рабочая температура 5...40° | Наличие |  |
| 11.2. | Рабочая влажность 25 - 95% | Наличие |  |
| 11.3. | Температура хранения -20...65° | Наличие |  |
| 11.4. | Влажность хранения 10 - 95% | Наличие |  |
| 11.5. | Атмосферное давление 700 - 1060 гПа | Наличие |  |
| Аккумулятор |  |  |  |
| 11.6. | Рабочая влажность 20 - 85% |  |  |
| 11.7. | Длительность и температура хранения До 30 дней: -20...50° | Наличие |  |
|  | До 90 дней: -20...40° | Наличие |  |
|  | До1 года:-20...30° | Наличие |  |
| 11.8. | Влажность хранения 10 - 85% | Наличие |  |
| Бумага |  |  |  |
| 11.9. | Рабочая влажность 25 - 80% | Наличие |  |
| 11.10. | Температура хранения -20...50° | Наличие |  |
| 11.11. | Влажность хранения 10 - 90% | Наличие |  |
| 12. Безопасность |  |  |  |
| 12.1. | Стандарт безопасности IEC 60601-1 (1988), IEC 60601 Amendment 1 (1991), IEC 60601 Amendment 2 (1995), IEC 60601-2-25 (1993), IEC 60601-2-25 Amendment 1 (1999), IEC 60601-1-1:2000, IEC 60601-1-2:2001 | Наличие |  |
| 12.2. | Тип защиты от электрошока Класс 1 | Наличие |  |

4

| 12.3. | Степень защиты от электрошока CF (при использовании кабеля BJ-901D, BJ-902D, BA-901D) | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.4. Степень защиты от проникновения воды IPXO ¦ (обычный уровень) |  | Наличие |  |
| 13. Стандартные принадлежности |  |  |  |
| 13.1. | Блок ЭКГ 1 | Наличие |  |
| 13.2. | Кабель пациента 1 | Наличие |  |
| 13.3. | Электроды на конечности 4 | Наличие |  |
| 13.4. | Электроды грудные 6 | Наличие |  |
| 135' I | Бумага 1 пачка | Наличие |  |
| 13.6. | Очиститель термоголовки 1 | Наличие |  |
| 13.7. | Ограничительный зажим 1 | Наличие |  |
| 13.8. | Установочный штифт 2 | Наличие |  |
| 14. Дополнительные принадлежности I |  |  |  |
| 14.1. | Аккумуляторная батарея Х065, NiMH, перезаряжаемая | Наличие |  |
| 14.2. | ПО DMS (для архивирования и просмотра данных ЭКГ на ПК) | Опция |  |
| 14.3. | SD-карта памяти | Опция |  |
| 14.4. | Адаптер USB-RS232C, YZ-041H0 | Опция |  |
| 14.5. | Адаптер USB-LAN, YZ-041H1 | Опция |  |
| 14.6. | Карта LAN, YZ-041H2 | Опция |  |
| I 14.7. | Тележка | Опция |  |

Техническое задание на оборудование компьютерная диагностическая система 1шт.

| Г № | Параметр | Требуемые значения / Наличие | Соответствие ] требуемым параметрам |
| --- | --- | --- | --- |

| Общие требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ Проведение пусконаладочных работ сертифицированным инженером Обучение медицинского персонала Руководство по эксплуатации на русском языке Гарантийный срок обслуживания не менее 12 мес. | наличие наличие наличие возможность наличие наличие |  |
|  | Медицинская операционная система |  |  |
| 1. | Версии : |  |  |
| 1.1 | professional Лицензия на 10 пользователей, доступ к сетевой базе данных. Для всех проектов. | наличие |  |
| 2. | Унифицированная работа во всех исследованиях: |  |  |
| 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Регистрация ЭКГ по Холтеру Регистрация АД Комбинированная регистрация АД и ЭКГ по Холтеру ЭКГ в покое ЭКГ при нагрузочном тестировании Спирометрия | наличие по каждому пункту (при условии приобретения программного обеспечения для соответствующих методик) |  |
| 3. | Интуитивный пользовательский интерфейс | наличие |  |
| 4. | Индивидуальные настройки доступа для пользователей | наличие |  |
| 5. | Система Управления Базами Данных (СУБД) Microsoft SQL-Server | наличие |  |
| [ 6. | Единая база данных пациентов | наличие |  |

| 7. | Функция расширенного поиска в базе данных | наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Объединенное управление данными пациента | наличие |  |
| 9. | Хранение результатов всех исследований в базе данных | наличие |  |
| 10. | Гибкое управление банка данных | наличие |  |
| 11. | Работа без использования бумаги | наличие |  |
| 12. | Программное обеспечение по созданию, хранению, обработке и передаче данных (BDT, GDT), вкл. файл PDF | наличие |  |
| 13. | Возможность усовершенствования имеющейся комплектации | наличие |  |
| 14. | Возможность обновления ПО через Internet | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для ЭКГ покоя |  |  |
| 1. | 12-канальное представление ЭКГ в реальном времени на мониторе ПК с произвольным выбором каналов | наличие |  |
| 2. | Стандартные отведения, отведения по Небу или круг Кабрера | наличие |  |
| 3. | Индикация качества регистрации ЭКГ непосредственно на усилителе | наличие |  |
| 4. | Возможность маркировки значимых фрагментов записи | наличие |  |
| 5. | Интегрированная автоматическая программа измерений с функцией увеличения | наличие |  |
| 6. | Непрерывное сохранение ЭКГ любой длительности | наличие |  |
| 7. | Графическое представление ЭКГ на экране и при выводе на печать | наличие |  |
| 8. | I Вывод на печать данных в свободно ¦ конфигурируемом объеме | наличие |  |

| 9. | Возможность прямого сравнения многих записей одного пациента (например, для контроля проводимой терапии) | наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Сохранение всех записей в единой базе данных | наличие |  |
| 11. | Распознавание ИВР | наличие |  |
| 12. | Представление полученных данных ЭКГ в виде таблицы | наличие |  |
| 13. | Быстрый доступ к любому фрагменту записи ЭКГ | наличие |  |
| 14. | Различные возможности редактирования | наличие |  |
| 15. | Возможность неоднократного повторного анализа ЭКГ | наличие |  |
| 16. | Формирование заключения в выбранном пользователем объеме | наличие |  |
| 17. | Функция быстрого запуска | наличие |  |
| 18. | Представление векторкардиограммы | наличие |  |
| 19. | Возможность распечатки ЭКГ во время регистрации | наличие |  |
| 20. | Подробная клинически утвержденная программа интерпретация результатов ЭКГ в версии professional | наличие |  |
| 21. | Интегрированный анализ ритма в версии professional | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для проведения ЭКГ нагрузки |  |  |
| 1. | 12-канальное представление ЭКГ в реальном времени на мониторе ПК с произвольным выбором каналов | наличие |  |
| 2. | Контроль качества наложения электродов | наличие |  |
| 3. | Автоматическое управление нагрузкой | наличие |  |
| 4. | I Индивидуально конфигурируемый профиль нагрузки | наличие |  |
| 5. | ¦ Неограниченное количество индивидуальных профилей нагрузки | наличие |  |
| 6. | Возможность работы со всеми типами эргометров и I | наличие |  |

ч

|  | дорожек, имеющих компьютерный интерфейс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Возможность изменения предустановленного профиля нагрузки во время теста | наличие |  |
| 8. | Возможность прямого сравнения на экране монитора ПК фрагментов ЭКГ в покое и при нагрузочном тестировании | наличие |  |
| 9. | Распознавание ИВР | наличие |  |
| 10. | Анализ сегмента ST в реальном времени с отображением в виде графического тренда | наличие |  |
| 11. | Возможность самостоятельного ввода измеренных значений АД / Sp02 во время теста | наличие |  |
| 12. | Автоматическое вычисление значений PWC и МЕТ | наличие |  |
| 13. | Возможность сетевого мониторинга ЭКГ нагрузки | наличие |  |
| 14. | Формирование заключительного протокола в комбинированном графическом формате | наличие |  |
|  | Программное обеспечение для исследования функции внешнего дыхания |  |  |
| 1. | Представление рсех стандартных параметров спирометрии (IVC, IRV, ERV, TV, BF, FVC, FEV 1, FEV1/VC, PEF, MEF 75/FVC, MEF 50/FVC, MEF 25/FVC) | наличие |  |
| 2. | Комбинированное измерение ЖЕЛ и ФЖЕЛ за один дыхательный цикл | наличие |  |
| 3. | Одновременное представление кривой "поток-объем" и текущего дыхательного цикла на мониторе | наличие |  |
| 4. | Информативное представление результатов измерения на мониторе и при выводе на печать | наличие |  |
| 5. | Контроль над действиями пациента при помощи синхронного отображения дыхательной кривой на | наличие |  |

2 ¥ &

СО

'•? Р> о»!

со/го/

р>

£Ы

05

о со

о

oo

о

CD

'S/^/Q./i?

'Ш ■D CD

CD

CD

'£/'/2   (D

fa «

'CD

ш

со

£ ш

CD

'ш

Is

Si1

го

о

ш

ш

го

го

го

Ш О

Q а

XV

=iS* 3?

ш

ф

о

ш

го

о

ш

CD

CD

CD

Ш    CD

'5   5

Ol

го

'а>

/-P/5S

о

Ш

SH

07

07

'NJ

10»/

00

00

юь

IЬ

PS

I/O)

ш го 5 /о

О    СГ

со

ГО X

> го/

со

£ 55

3   О)  ш

со

о о '

ь о о н

х  о

а р

ь ? ;£ 5

CD

о

н  о  i 7

н /о- тз

S   Q   х

2#  Ф  С?  5  О

J5» 5»'*

2.   CD

CD   X

го Э

в/в

ш

ш

0)

ш

* ?

s ш о

If

CD

гз  го

/° £> о ь

5 5Ш г.

ш

•WfH К

в

s о

2"0  2 _ Ф й? Ь 2

CD

"D   CO

Л -с

£,   CD US -S	»   S   S

S f/Scf '       cii /n   О

Ш   О   £

г/г §

го

CD

0) ГО

X 0

If ш

X   I   CD

J о го о

£ 3 2.Pi       5 5 9?

8 5Н

лох

ь^/sx/    s/*5

ш

го

ш ГО х

CD

о

Р д s

О)

О

X S

CD

CD

ш

го

Ш

ГО

со

X

ш

X CD

ш

Ш

а

® ф

ш

CD

ш

CD

Ш

CD

О)

0

Ш

CD

Ш

CD

Ш

CD

Ш

Ф

/

15.

Частота дискретизации для ИВР 4000 Гц 1 АЦП 24 бит

Входное сопротивление, более 50 МОм Постоянная времени 3,2 сек

Коэффициент ослабления синфазных сигналов,
более 70 дБ

| Амплитуда, мм/мВ 5 / 10 / 20 / 30 / 40

Скорость прокрутки, мм/с 25 / 50

Режимы записи автоматический / ручной
Цифровое обнаружение водителя ритма
Независимая передача потенциалов всех 10
электродов

Измерение сопротивления автоматическая индикация

всех электродов

Фильтры:

сетевой

мышечный I дрейфа изолинии обнаружения ИВР

Поддержка питания через USB

Подключение к ПК и передача данных через USB
Безопасность класс защиты II, тип BF

' Защита от импульсов дефибриллятора напряжением
5000 В

Тип разъемов кабеля пациента:

i

тип "clip" (зажимы)

тип "banana plug" ("бананы") Размеры, мм 160 х 85 х 25 Вес, г 300

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие наличие наличие наличие

наличие

наличие наличие Наличие

|  | Велоэргометр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Диапазон нагрузки 20 -1000 ватт | наличие |  |
| 2. | Встроенный процессор 32 бит, 266 МГц | наличие |  |
| 3. | Система торможения электромагнитная | наличие |  |
| 4. | Цветной LCD-дисплей 5,7 " (320x240 пикселей) во фронтальной плоскости (на передней поверхности) | наличие |  |
| 5. | Отображаемые данные: |  |  |
| 5.1 | нагрузка в ваттах | наличие по каждому пункту |  |
| 5.2 | время тренировки |  |  |
| 5.3 | расстояние |  |  |
| 5.4 | сердечный ритм и аэробная зона ритма |  |  |
| 5.5 | скорость |  |  |
| 5.6 | обороты/мин или шаг изменения |  |  |
| 5.7 | максимальные и средние величины |  |  |
| 5.8 | время и дата |  |  |
| 5.9 | ИМТ |  |  |
| 6. | Воспроизведение гпрЗ файлов музыки, сохраненных на карте памяти | наличие |  |
| 7. | flash память 64 Мб | наличие |  |
| 8. | Встроенное устройство чтения SD карты памяти | наличие |  |
| 9. | Стандартные положения руля, педалей и сидения | наличие |  |
| 10. | Максимально допустимый вес пациента, кг 150 | наличие |  |
| 11. | Порт RS-232-C | наличие |  |
| 12. | Электропитание 230 В / 50 Гц | наличие |  |
| 13. | Размеры, см 97 х 54 * 125 | наличие |  |
| 14. | Вес, кг 45 | наличие |  |
|  | Модуль спирометрический |  |  |

| 1. | Измерительный прибор Пневмотахограф, с встроенной электроникой и индуктивным нагреванием | наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ' 2. | Использование 1-разовых мундштуков | наличие |  |
| 3. I | Измерительный диапазон +16 л/с | наличие |  |
| ' 4. | Точность измерения потока и объема поток: ±10 мл, объем:±2 % | наличие |  |
| 5. | Сопротивление дыханию 2 кПа | наличие |  |
| 6. | Объем "мертвого" пространства 75 мл | наличие |  |
| I 7. | [ Безопасность класс защитьЛ, тип BF | наличие |  |
| 8. 1 | Размеры, мм 300 * 150 * 100 | наличие |  |
| 9. ¦ | [ Вес, кг 3 | наличие |  |
|  | Требования к персональному компьютеру и комплектующим |  |  |
| 1. ¦ | Процессор, минимум Pentium IV | наличие |  |
| I 2. ) | Оперативная память, минимум 1 Гб | наличие |  |
| I 3. [ | Графический драйвер, | наличие |  |
|  | минимум 800 х 600, 16 бит | наличие |  |
| 5. | рекомендуемо минимум 1024 х 768, 16 бит | наличие |  |
| I 67 ¦ | Жесткий диск, минимум 20 Гб (своб. 3 Гб) | наличие |  |
| I 7. | Операционная система Windows 2000 SP2 /ХР | наличие |  |
| ' 8. | Порты USB | наличие |  |
| 9. | Привод DVD или CD-ROM | наличие |  |